一、牙科综合治疗台技术参数

标准配置

(一)、医生位：

- 2支按压快换高速四孔手机，全套进口机芯； 进口气动低速1套

- 1支三用喷枪

- 医生位多功能程序控制盘

(二)、助手位：

- 1支三用喷枪

- 1支强吸/1支弱吸

- 内置式LED观片灯

- 预留加装位一个

(三)、其它配置：

- LED口腔灯

- 多功能脚控开关

- 一体式无缝旋转陶瓷漱口盆

- 纯净水/蒸馏水系统

- 医生座椅

性能参数：

1、患者椅

    - 先进的治疗机与牙科椅连体式设计，方便拆卸、维护。

    - 座椅高度可在410至720毫米范围内调节，负载大于135KG。

    - 变频防抖动技术，运行平稳

    - 座椅和椅背联动设计，避免背部牵拉及搓背感，非常舒适。

    - 多关节折叠式头枕，适应不同的治疗体位，满足特殊患者治疗。如儿童、轮椅患者等。

    - 采用进口品牌静音电机。

    - 进口皮制作靠背及座垫。

2、医生治疗台

  - ★液晶显示屏，显示治疗机使用状态

  - ★三个医生设置，每个界面下可以设定并存贮3套共9套智能记忆程序控制记忆位，

  - 故障显示。

  - 水温显示精控。

  - 电脑控制面板具有复位、吐痰位、牙科椅升降、俯仰、冷光灯、漱口水、加热水、冲盂等功能。

  - 一键式智能控制工作体位、一键式漱口体位、复位。

  - 器械盘采用气压锁定装置，安全平稳。

  - 大型注塑器械盘，配有透明整体防污罩,防污罩可以对器械盘及按键做整体保护及防止交叉感染，提供防污罩实物，防污罩可根据临床需求定期更换。

  - 具有医师位防脱整体五联器械枪架，可旋转90度功能，可为医生节约大量诊疗时间。

  - ★内置式手机净化水系统1套，外置隐藏加水口。

  - 冲盂漱口定量给水自动控制系统1套：进口电磁阀控制，可设定给水时间，漱口水配有可自动加热恒温系统。

  - 痰位冲盂联动设置、漱口冲盂联动设置

3、助手治疗台

1）助手臂可旋转，方便四手操作。

2）助手位设有电脑触摸式按键，控制冲盂、漱口和牙椅升降俯仰，预留加装升级位。

3）可配置多功能三用枪、强吸、弱吸等。

4）配有内置式LED观片灯，采用背光源发光技术。。

4、多功能脚控

- 超薄设计，符合人体工程学。

- 移动方便、轻松。

- 轻松实现多种功能

－可控制患者椅位运动

－可控制高速手机、低速手机、洁牙机等动态器械

－可控制高速手机单喷气/无水操作

－可控制高速手机吹屑气操作

－可控制牙科椅治疗位及手术灯开启及关闭

5、卫生及消毒系统

  - 牙椅表面采用无缝设计和镜面处理，便于清洁消毒。

  - 强、弱吸唾系统各1套，外置式重金属回收器，方便清洗消毒。

  - 医生治疗台器械盘防护罩可拆卸更换，放置交叉感染。

  - 吸唾系统吸唾器头可拆卸进行清洗。

  - 内置蒸馏水/纯净水系统：适用于治疗中的无菌操作需求。

  - 主箱体为注塑工艺，可转动，主箱体上方有隐藏磁吸式增、泄气开关，方便注水，纯净水/蒸馏水瓶注水时无需旋下瓶体，使更换纯净水/蒸馏水变得更加轻松方便。

6、漱口盆

- 一体式陶瓷漱口盆，易清洁消毒。

- 可在90度范围内旋转，方便患者使用。

7、安全保护系统

- 机椅互锁：当动态器械工作时，牙科椅不能运动，防止误操作造成意外伤害。

- 具有解度传感系统，当椅座下降过程遇到障碍时，下降运动被终止并自动小幅上升，避免意外伤害的发生。

- ★具有开机自检功能：开机30s内，长按自检键进入设备自检程序。自检项目包括口腔灯、牙椅升降俯仰、冲盂、漱口。

- ★恢复出厂键：开机30s，长按恢复键可椅位恢复到出厂设置的极限椅位，出厂设置的1、2、3特定椅位，漱口水时间，水温，冲盂时间，痰位冲盂联动等功能。

5）★锁屏功能：按下锁屏键按下任何按键均无动作。可长按锁屏键解除或者在锁屏状态下用脚开关上牙椅位置控制按键中任何一个进行快速解锁。

8、口腔灯

- ★可调LED口腔灯，手柄可拆卸消毒。

- 可以通过灯头开关、医生位、助手位控制面板及脚控开关实现手术灯关闭。

- 口腔灯和椅位智能联动功能，当进行治疗时口腔灯自动打开；当吐痰、复位时口腔自动熄灭。

10、医生椅

座椅高度可调节。

二、牙科高速手机性能参数

1：头壳大小：大头                                                      2：标准四孔带快换接口；
3：直接式，四孔，具有水路防回吸功能，防止交叉感染；
4：采用德国进口轴承；
5：四孔端面喷雾，头部抗磕碰设计，防滑花纹设计；
6：压盖式换取车针，方便好使；
7：工作气压： 0.25-0.27 MPa ； 
8：耗气量：30-36L/min；
9：机芯动平衡≤180μg，径向跳动量：≤0.01mm；
10：转速：310，000-360，000转/分钟；扭矩≥0.13N.CM；
11：切削力：径向≥1.1Kg，轴向≥2.0Kg ；
12：噪音：≤65dB；
13：手机风轮组件为开放式组件；
14：在水压为200kPa时, 冷却水流量＞50mL/min；
15：可进行135度高温高压消毒。

三、根测仪技术参数

产品参数：

- 额定电压：AC80mV

- 额定电流：10µA

- 使用三节5号干电池供电，更换方便，功率≤0.135VA，使用时间长。

- 彩色液晶屏显示。用颜色蓝、绿、红三种不同颜色提示根管深度，直观醒目显示清晰。

- 使用前无需校对，性能稳定。

- ★使用2种不同的周频信号，干燥根管或充满液体都能够测定。

- ★报警点位置可调，调节范围可对应解剖学根尖口、组织学根尖口和工作长度

- 不受牙齿种类、根尖孔大小、测定针、根管针粗细影响。

- 机器搭配三种工作记忆模式，每个模式有独立机器声音和报警点设置，可以根据医生使用习惯和具体病例选择不同的记忆模式。

- 报警音量三挡可调：无声、低声、高声。

- 机器报警点可以在刻度2到APEX之间调节，应对不同的病例和情况。

- 根据根管锉在根管内的位置，机器的提示声音也会发生改变，提示医生根管锉的大致位置。

- 机器出厂搭载简易检测插头，方便用户进行初步的机器检测。

- 根管针支架、口角挂钩均可高温高压消毒。

四、机扩根测一体机技术参数

机器搭载根管测量仪和根管马达两个主要功能。

- 根管测量仪功能：

1.1根尖报警点可以在刻度2到APEX之间调节。

1.2随着根管锉接近根尖，提示音和液晶屏颜色会发生相应的改变，以达到提示医生的效果。

1.3使用前无需校对，机器随机配有检测根测是否正常的检测插头，方便医生检测。

- 根管马达功能：

  - CW功能，马达360°正转，达到反转扭矩时开始反转。可选转速，100、150、200、250、300、400、500、600、800、1000（rpm）。可选反转扭矩0.2、0.4、0.6、0.8、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0（N·cm）和无反转扭矩。

  - CCW功能，马达360°反转。可选转速，100、150、200、250、300、400、500、600、800、1000（rpm）。

  - *OGP功能，马达往复旋转。可选转速：100、300、500（rpm）。

可选往复角度：

1）90：正转90°——反转90°——正传90°——反转120°

2）180：正转180°——反转180°——正传180°——反转270°

3）240：正转240°——反转240°——正传240°——反转330°

  - *OTR功能，马达360°正转，到达指定扭矩时，开始往复旋转。可选：100、300、500（rpm）。可选扭矩：0.2、0.4、0.6、0.8、1.0（N·cm）。

可选往复角度：

1）180：180°正传、90°反转。

2）240：240°正传、120°反转。

- 机器搭载8个存储器，可以独立存储8组功能和参数。

- *根管马达和根管测量仪联动功能：

4.1马达的根管锉到达根管内部时，根测会同时显示根管锉在根管内的位置。

4.2自动开始/停止功能，马达的根管锉进根管后会自动开始旋转，离开根管后会自动停止旋转。

4.3*根尖联动功能，当根管锉到达预设的报警点后马达会做出相应动作：

- 停止。马达停止转速。

- 反转。马达反转。

- OAS。马达会先反转半圈到一圈，然后停止。

- 手机头采用内置时电极，避免像外置电极一样让根管锉实际使用长度变短。

- 机器采用锂电池供电。

- 五、光固化机技术参数

| 光强 | 1,100±10%mW/cm2 |
| --- | --- |
| 光源及波长范围※ | 同时可以发出蓝光和紫光，提供385-515 nm的超宽光谱，确保牙科材料完全固化 |
| 无间断操作 | 源于良好的降温冷却系统以及Click&Cure技术。 超静音内置风扇允许临床不间断使用。 无线手柄提示电量不足可用充电底座的有线模式替代，不耽误临床操作，不需要等待充电即可使用 连续工作时间Max. 12min |
| 无线设计 | 无线设计，方便临床操作，让操作无羁绊。 |
| 最小的光导棒头 | - 缩短的、可旋转的光导棒更容易到达修复体表面； - 不需要过度开口，完美适合儿科或张口受限的患者； - 光导棒可拆卸进行高温灭菌 - 直径10mm，黑色 - 光导棒产生均匀的光分布，以确保固化深度 |
| 固化时间 | 四挡固化时间选择：10s、15s、20s、30s。方便临床医生快速而灵活地切换。 |
| 电池 | Li-Po电池，充电2小时，电池最长供电时间≧20分钟 |
| 感应充电 | 便于清洁、维护、充电 |
| 手柄尺寸（不带光导棒） | L=180 mm，W=30mm，H=30mm |
| 手柄重量 | ≤120g（含电池和光导棒） |
| 手柄工作电压 | 3.7 VDC带电池 |
| 工作电压 | 充电底座5 VDC |